附件1

2021年省厅组织排污单位自行监测质量专项检查问题汇总表

| 序号 | 排污单位名称 | 检查发现的问题 | 委托开展自行监测机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏沙英喜实业有限公司 | 1、排污许可证副本、年度执行报告、自行监测方案整体质量较差，许可排口和监测方案排口存在不一致现象。 | 苏州环优检测有限公司（分包单位：连云港绿水青山环境检测有限公司和江苏国正检测有限公司） |
|  |  | 2、自行监测方案和监测相关信息未按要求进行信息公开。 |  |
|  |  | 3、依托自身力量开展的自行监测未建立质量体系，监测分析过程不规范(未提供数据分析原始记录、移液管和滴定管未检定)，总磷样品前处理场所与分光光度计相隔在100米开外的两栋建筑物；且相关记录内容缺少。 |  |
|  |  | 4、现场检查时发现试剂配置日期存在超前现象（9月6日检查当天发现有9月7、8、10日配置的试剂）。 |  |
|  |  | 5、污水池无组织废气收集不规范，存在无组织排放现象。 |  |
|  |  | 6、污染源自动监测运维不规范，非甲烷总烃排口运维台账与现场检查不符（未见校准记录）。 |  |
|  |  | 7、实验室废液缺少处置合同及相关产生及存贮记录。 |  |
|  |  | 8、废水处理站东侧，大量工业固废露天堆放。 |  |
| 2 | 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司 | 1、排污许可证副本中医疗废物处置量与实际不符（副本中为2640吨/年，实际为5280吨/年）。 | 淮安市华测检测技术有限公司，二噁英分包给苏州市华测检测技术有限公司 |
|  |  | 2、排污许可副本附件中SO2排污许可量计算结果计算量与许可量不一致。 |  |
|  |  | 3、自行监测方案与排污许可证中部分指标监测频次不一致，监测方法选择不规范。 |  |
|  |  | 4、自行监测方案中缺少部分监测指标的分析方法、执行标准、仪器设备等信息。 |  |
|  |  | 5、自主监测的总余氯项目错误（采用离子色谱法测定的氯离子），且监测结果不能溯源（离子色谱仪未保存监测样品原始数据）。 |  |
|  |  | 6、自行监测结果信息公开不完整，部分指标执行标准有误（噪声夜间标准按照65dB，应为55dB）。 |  |
|  |  | 7、废水监测结果均未公开，要求自动监测的项目缺失，只有一氧化碳项目，没有监测结果。 |  |
|  |  | 8、二季度手工监测结果均未公开。 |  |
|  |  | 9、雨水排口进样管路断开，污水总排口COD自动分析仪自2020年10月23日后无监测数据显示。 |  |
|  |  | 10、在线监测运维不规范，缺少实际样品比对。 |  |
|  |  | 11、排污许可年度执行报告内容不完整。 |  |
| 3 | 江苏中能化学科技股份有限公司 | 1、自主监测的氨氮使用分析方法（HJ535-2009）与分析仪器不对应，所用仪器设备为5B-3B（V8）多参数水质测定仪，监测频次不满足规范要求（如：日期6.1后为6.27）。雨水排放口石油类缺少6-8月监测结果。 | 江苏安环职业健康技术服务有限公司 |
|  |  | 2、自主监测的项目无过程记录，无法溯源。 |  |
|  |  | 3、雨水排放口石油类缺少6-8月监测结果。有组织废气联苯、乙酸委托第三方检测机构（江苏安环职业健康技术服务有限公司），未提供CMA报告。 |  |
|  |  | 4、装置二车间和五车间非甲烷总烃在线监测数据小时均值超标，烟气采样探头、伴热带温度与设定温度明显不符（设定120℃，显示20℃左右），湿度显示70％左右，温度和湿度参数明显失真。五车间氢气发生器硅胶全变为粉红色，已失效，未及时更换。 |  |
|  |  | 5、在线运维未按要求进行零点和量程校准、系统校准、实样校验。无ph运维记录。雨水排口在线试剂无配制时间。 |  |
|  |  | 6、污水处理工艺与环评和废水处理提标改造方案均不一致，初期雨水直接排入收集池与生活污水混合处理，未按照要求进行芬顿氧化处理。 |  |
|  |  | 7、排污许可证副本中缺少颗粒物许可量。 |  |
|  |  | 8、泄露检测与修复（LDAR）VOC-3000仪未检定，检测气象条件未测定风速，风速风向仪未检定，复测缺少本底监测值；未建立LDAR检测制度。 |  |
|  |  | 9、自行监测方案不完整，只有监测排口、监测指标和监测频次信息；自行监测方案中废水监测指标不全（如缺少硫化物、挥发酚、氟化物、总有机碳等指标）；废气挥发性有机物名称与自行监测指南非甲烷总烃不一致。 |  |
|  |  | 10、公开的自行监测方案不完整，公开的pH、化学需氧量、氨氮自动监测项目均没有公开数据。废水手工只列出总磷1个指标，没有公开数据；废气、噪声项目均没有公开。 |  |
|  |  | 11、实验室危废管理不规范，无标识、无管理台账，无处置协议。 |  |
|  |  | 12、污水总排口和雨水排口在线设备不符合规范要求，污水总排口COD、氨氮在线采样频次为4小时一次。 |  |
|  |  | 13、雨水排口COD在线仪分析方法不符合规范要求。无采集混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测留样系统。 |  |
| 4 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 1、排污许可证没有及时更新。 | 连云港智清环境科技有限公司、江苏安环职业健康技术服务有限公司、青山绿水（江苏）检验检测有限公司、江苏国正检测有限公司 |
|  |  | 2、无单独自行监测方案，以排污许可证副本的自行监测管理要求为依据，没有按照最新技术指南要求更新，悬浮物、BOD5监测频次不满足规范要求（指南要求按月，方案中为季度）；硫化物、石油类、挥发酚等部分指标未给出监测频次。 |  |
|  |  | 3、公开的自行监测方案只有1张图片，监测点位不完整，废气18个点位只公开1个，且自动和手工数据均未公开。 |  |
|  |  | 4、自主监测存在化学需氧量快速测定仪仪器使用人员与分析人员不对应；分析原始记录无分析人员和审核人员签名（如:9月4日氨氮分析记录）。 |  |
|  |  | 5、实验室无危废收集及处理台账，废液桶标识不清。 |  |
|  |  | 6、采样器材不符合规范要求（采水器用饮料瓶改造，样品瓶用饮料瓶替代）。 |  |
|  |  | 7、废气收集不规范，污水处理站好氧池曝气管改造过程中对好氧池盖板打孔，影响废气收集； |  |
|  |  | 8、废气排放口无采样平台，不符合规范要求。 |  |
|  |  | 9、废水总排口COD、氨氮、总磷、总氮未按规范要求进行校准（要求每周校准，实际为每月）。 |  |
|  |  | 10、锅炉废气排放口高度不满足规范要求，未高出周边构筑物3米以上。 |  |
| 5 | 江苏汇联铝业有限公司 | 1、废气2号排放口在线设施湿度仪损坏，长期未修复（运维记录显示2021年3月23日已故障）。 | 江苏蓝科检测有限公司（分包公司：江苏启辰检测科技有限公司、江苏格林勒斯检测科技有限公司）、江苏举世检测有限公司 |
|  |  | 2、废气在线设备无全流程标定系统；无NO2转换器。 |  |
|  |  | 3、SO2、NO、烟尘分析仪量程过大，远高于排放标准3倍以上。 |  |
|  |  | 4、未按照规范要求频次进行零点和量程校准、未开展实际样品校验，均不满足HJ75要求。 |  |
|  |  | 5、排污许可证没有及时更新。 |  |
|  |  | 6、年度执行报告内容不完整，未按照规范要求编写。 |  |
|  |  | 7、排污许可证副本中缺少氟化物、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物的许可量。 |  |
|  |  | 8、自行监测方案中依据环评要求缺少总磷、动植物油类监测因子。 |  |
|  |  | 9、环评报告中要求的清下水排口未开展监测。 |  |
|  |  | 10、自行监测方案中废气排口点位不明确，没有区分；质控措施没有具体内容、无噪声监测、地下水和雨水监测内容。 |  |
|  |  | 11、未按HJ863.4规范要求开展清下水口和噪声监测。2020年未对污水排口开展自行监测。 |  |
|  |  | 12、2021年自动监测和手工监测的监测结果均未公开。 |  |
|  |  | 13、未按要求进行排污口规范化整治，2个废气排口、污水排口、雨水排口均未悬挂排放口标识牌。 |  |
|  |  | 14、1号废气排口采样平台有两段直梯，不满足规范要求。 |  |
|  |  | 15、CEMS站房无温湿度计、灭火器、UPS电源。 |  |
| 6 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 1、LDAR检测设备EXPEC3100未提供检定证书，环境本底值监测不符合规范要求。 | 连云港智清环境科技有限公司 |
|  |  | 2、色度和悬浮物第三方检测结果与自主监测结果差异较大（如：悬浮物连智检（2021）第221号6月16日检测结果为4mg/L、6mg/L、4mg/L，1-8月份自主监测结果在76mg/L~91mg/L）。 |  |
|  |  | 3、COD采样分析方法非国标方法，原始分析记录与实际使用方法不对应。 |  |
|  |  | 4、燃煤锅炉和燃气锅炉废气排口未分别设置，排口的在线CEMS按照燃煤基准氧含量进行折算，未按要求从严进行折算。 |  |
|  |  | 5、在线设备运维不规范，未按照规范要求频次进行零点和量程校准，未开展实际样品校验。 |  |
|  |  | 6、锅炉废气SO2、NO分析仪于2021年7月5日更换，未重新验收备案。 |  |
|  |  | 7、废水COD、氨氮、总磷、总氮在线分析仪未按规范要求每周进行校准（实际为每月），无pH运维记录。 |  |
|  |  | 8、许可证副本附件中许可量计算缺少DA007排口的许可量。 |  |
|  |  | 9、自行监测方案中废气执行标准有误（如：非甲烷总烃、氨、硫化氢、丙酮、乙醇等指标执行GB13223-2011标准）。 |  |
|  |  | 10、监测示意图中监测点位未标识。 |  |
|  |  | 11、自行监测方案中无分析仪器信息。 |  |
|  |  | 12、自行监测方案中pH、石油类监测方法未更新（GB6920-1986、GB/T16488-1996），且方法重复。无组织废气非甲烷总烃分析方法使用不正确（HJ38-1999（不适用，且过期）和HJ604）。 |  |
|  |  | 13、自行监测方案中未明确手工监测单位及任务分工。 |  |
|  |  | 14、自行监测废水硫化物监测频次不满足要求（2021年1-5月未开展监测）。 |  |
|  |  | 15、自主监测无现场采样记录。 |  |
|  |  | 16、总磷、总氮标准曲线使用时间过长（如：总磷已使用9个月）。 |  |
|  |  | 17、锅炉废气中氨、汞及其化合物监测频次不满足要求。 |  |
|  |  | 18、实验室危废收集及处理台账不规范，废液桶无分类标识。 |  |
|  |  | 19、采样器材不符合规范要求（没有专业采样器具，样品瓶用饮料瓶替代）。 |  |
|  |  | 20、实验室环境不满足分析要求，分析时存在样品间干扰。 |  |
|  |  | 21、信息公开平台与现场提供自行监测方案不一致。 |  |
|  |  | 22、清下水pH公布数据与原始记录不一致，按照小数点后一位数据公示；锅炉废气中氨、汞及其化合物未公示。 |  |
|  |  | 23、脱硫脱硝改造工程于2018年建成投入，新增一锅炉烟气排口，但原有烟囱并未拆除，沼气锅炉、1号、2号燃煤锅炉烟道与原有烟囱未实现物理隔断。 |  |
|  |  | 24、锅炉废气CEMS站房与脱硫脱硝中控室混用，无UPS电源，无NO2转换器。 |  |
|  |  | 25、SO2、NO现场标定，示值误差不合格（如：SO2标气值为53.5mg/m3，显示38 mg/m3）。 |  |
|  |  | 26、3个乙醇-粉碎废气排口、污水处理站废气排口、乙醇生产废气排口采样平台不规范，存在直梯。 |  |
|  |  | 27、污水处理站周边异味明显，废气收集效果不佳。 |  |
| 7 | 连云港神特新材料有限公司 | 1、依托自身力量开展的雨水排口监测，pH、COD监测方法不满足规范要求，pH采用试剂测试；COD采用化学需氧量快速测定仪（5B-3A）测定，仪器未检定，无使用记录。 | 青山绿水（江苏）检验检测有限公司（分包单位：江苏康达检测技术股份有限公司、江苏方露检测科技服务有限公司） |
|  |  | 2、CODCr、氨氮和pH在线设备未开展实际水样比对试验；2021年1-4月CODCr、氨氮在线设备未开展质控样校准，其他时间校准频次不满足要求（标准要求每周校准，实际每月校准）。 |  |
|  |  | 3、废气排口CEMS未开展零点漂移、量程漂移、示值误差、响应时间及实际样校验。 |  |
|  |  | 4、污水处理站除臭废气排口和危废仓库收集废气排口未纳入排污许可证管理。 |  |
|  |  | 5、未建立LDAR管理制度，LDAR检测频次不满足《江苏省泄露检测与修复（LDAR）实施技术指南》要求。 |  |
|  |  | 6、自行监测方案内容不完整，未覆盖环评关于噪声的要求。 |  |
|  |  | 7、废水排口石油类、悬浮物、总磷不满足环评中监测频次要求。 |  |
|  |  | 8、自行监测方案编制不规范，未按照技术指南要求编制，只按照排污许可证自行监测管理要求部分的内容编写，缺少企业基本情况、仪器设备信息、监测任务分工、质控措施、信息公开等内容。 |  |
|  |  | 9、废气中非甲烷总烃（HJ/T38-1999）和废水pH监测分析方法（GB6920-1986）为作废标准。 |  |
|  |  | 10、自行监测方案、自动和手工监测结果均未公开。 |  |
|  |  | 11、污水总排口在线站房与门卫室混用。 |  |
|  |  | 12、现场未见雨水排口和废气排口标志牌，废气采样平台不规范，存在直梯。 |  |
|  |  | 13、站房内无标准气体、UPS电源、灭火器、温湿度计和可燃气体报警仪；伴热管线温度88℃，不满足规范要求；氢气发生器变色硅胶已失效，未及时更换。 |  |
| 8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 1、依托自身力量监测的废水pH、COD所用检测方法不满足规范要求，其中pH、COD分别使用无法定量的试纸、简易测试包测定，测定结果不能采信。 | 江苏国正检测有限公司 |
|  |  | 2、排污许可证应实施重点管理，目前为简化管理。 |  |
|  |  | 3、排污许可证中缺少铝板车间静置炉和危废仓库废气排放口、雨水排口和生活污水排口。 |  |
|  |  | 4、未编制单独的自行监测方案，仅以排污许可证中自行监测管理要求为依据，未按照技术指南编制，缺少雨水排口和生活污水排口和噪声监测点位及内容。厂界无组织废气监测点位不规范，不应固定点位自动监测。 |  |
|  |  | 5、污水总排口监测指标和频次不满足环评报告要求，缺少动植物油监测指标，化学需氧量、总磷监测频次不满足环评报告要求（环评报告要求每月监测一次，实际为每季度一次）。废气熔化炉排气筒颗粒物、危废仓库排气筒VOCs和噪声监测频次不满足环评报告要求（环评报告要求每季度监测一次，实际为每半年一次）。 |  |
|  |  | 6、厂界无组织废气手工和自动均未开展SO2、NOx监测。 |  |
|  |  | 7、依据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铝冶炼》（HJ863.2-2017），氢氧化铝焙烧炉烟气排放口为主要排放口，颗粒物、SO2、NOx未实施自动监测。 |  |
|  |  | 8、涂装废气排口排风量大于40000m3/h，未按省厅要求安装自动监测。 |  |
|  |  | 9、污水处理站污泥（HW17）约30个吨袋，未按危险废物管理要求贮存。 |  |
|  |  | 10、素材修理除尘排口、喷砂机1号除尘排口、8T保温炉废气排口、危废仓库废气排口、涂装前处理废气排口规范化整治不到位，无采样平台。 |  |
| 9 | 罗盖特（中国）营养食品有限公司 | 1、总氮、总磷质控样校准、运维记录与仪器数据多次不符（如：2021年2月4日总氮质控样50mg/L,质控记录为51.62 mg/L，现场仪器无相关数据）。 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 |
|  |  | 2、排污许可证副本中关于手工采样样品个数表述不正确，废水总排口缺少溶解性总固体监测指标。 |  |
|  |  | 3、自行监测方案内容不完整，未按照技术指南要求编制，缺少执行标准、仪器设备信息、质控措施、信息公开内容；缺少噪声、地下水、土壤监测内容；无组织废气非甲烷总烃监测分析方法（HJ/T38-1999）使用错误，且已作废。 |  |
|  |  | 4、连云港绿水青山环境检测有限公司LQW（2021）第576-1号报告中缺少非甲烷总烃检测标准。 |  |
|  |  | 5、噪声监测频次不满足规范要求（标准要求每季度监测1次，实际半年1次）。 |  |
|  |  | 6、依托自身开展的手工监测所用仪器设备无使用记录，无检测过程记录，COD、氨氮、总氮、总磷使用多参数水质自动仪测定，不符合规范要求 |  |
|  |  | 7、信息公开平台缺少pH、总磷、总氮、流量自动监测结果；手工监测只有废水排放口的总磷项目，但无公布监测结果和标准限值，其他项目及废气、噪声均未公开。 |  |
|  |  | 8、含镍废水车间排口规范化整治不到位，且未开展监测。污水处理站除臭废气排口规范化整治不到位，采样平台存在直梯。污泥烘干车间区域无组织废气收集不到位，异味明显。 |  |
|  |  | 9、废水COD、氨氮、总磷、总氮在线仪未按规范要求每周进行校准、未按要求每月进行实际水样试验；pH水质自动分析仪未按要求进行实际水样比对试验，数据未联网上传。 |  |
| 10 | 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂 | 1、排污许可证中自行监测管理要求中监测指标不完整（缺少废水总排口的金属等指标）。 | 江苏方洋环境监测有限公司（分包单位：连云港绿水青山环境检测有限公司） |
|  |  | 2、自行监测方案与排污许可证中废水监测点位名称不一致；缺少思派生产污水进口，每月监测项目中缺少苯系物和pH；噪声监测频次不满足要求（技术指南要求每季度1次，实际按照半年监测）。 |  |
|  |  | 3、自行监测公布数据不满足规范要求，水温自动监测没有数据、悬浮物和总氮4月9日至8月8日之间无数据，8月8日后无数据；其他监测项目均无数据。 |  |
|  |  | 4、废水COD、氨氮、总磷、总氮未按规范要求每周进行校准(实际为每月校准)、实际水样分析方法为快速分析法；采样系统无自动留样功能。 |  |
|  |  | 5、排口规范化整治不到位，除臭废气采样平台存在直梯；雨水排口标志牌信息不全。 |  |

附件2

2021年市局组织排污单位自行监测质量专项检查问题汇总表

| 序号 | 机构名称 | 检查发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光大环保能源（东海）有限公司 | 1、监测方案中监测点位示意图不完整、监测分析方法未使用现行有效的标准方法。 |
|  |  | 2、DA002号废气排口未按排污许可证要求开展臭气浓度监测。 |
|  |  | 3、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
|  |  | 4、现场校验表单中NO和SO2的中浓度标气浓度不在满量程50%-60%之间，不符合中浓度标气要求。 |
|  |  | 5、9月14日的校准表单中氧气的零点漂移和量程漂移的计算结果计算错误。 |
|  |  | 6、9月14日的校准表单中颗粒物的零点漂移为2.1%，超出规范误差范围，没有相应的检查维护设备记录。 |
|  |  | 7、9月14日的示值误差表单中SO2的示值误差计算方式错误。零点漂移为2.1%，超出规范误差范围，没有相应的检查维护设备记录。 |
|  |  | 8、上位机软件11月15日小时报表中，颗粒物和SO2数据与数采仪小时报表数据一致性超出规范要求。 |
| 2 | 连云港西湖污水处理有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法、缺少监测分析仪器等内容；质量保证与质量控制内容不具体，没有针对性。 |
|  |  | 2、监测方案中缺少废气监测点位、部分监测项目未使用现行有效的标准方法。 |
|  |  | 3、排污单位依托自身力量开展监测中，部分监测指标未使用现行有效的标准方法、原始记录不规范、没有质控措施记录。 |
|  |  | 4、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开废气及噪声监测数据。 |
|  |  | 5、无自动采样器，不具备瞬时采样、混合采样、混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶等功能，不符合HJ 353等规范要求。 |
|  |  | 6、现场仪器不具备自动核查功能，现场运维按照1次/月手工核查，不符合HJ355第8条规定。 |
|  |  | 7、发现有易耗品更换表单，试剂更换有记录但未对仪器进行手动校正。 |
|  |  | 8、总氮设备采样管路内有过滤网，会导致监测结果失真。 |
|  |  | 9、发现各台设备储存试剂的冰箱内和机柜机箱内，均有摆放过期试剂或者无有效期等试剂和矿泉水。 |
|  |  | 10、COD设备量程0-1500mg/L，其排放限值只有50mg/L，未按照现场执行的污染物排放标准限值的 2～3 倍设置量程，量程太大导致数据准确度差。 |
|  |  | 11、对现场流量计和pH设备检查，发现流量计显示时间与北京时间相差13分钟，导致上传数据不一致，pH设备正常。 |
| 3 | 台玻（东海）玻璃有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法、缺少监测分析仪器等内容；质量保证与质量控制内容不具体，没有针对性。 |
|  |  | 2、监测方案中监测点位示意图不完整；部分监测项目未使用现行有效的标准方法。 |
|  |  | 3、未对所有的监测点位及监测指标开展监测，缺少无组织废气硫化氢、颗粒物和有组织废气氟化物、氯化氢等监测项目。 |
|  |  | 4、排污单位依托自身力量开展监测中，没有样品采样记录、样品分析原始记录不规范、没有质控措施记录，部分监测指标未使用现行有效的标准方法、原始记录不规范、没有质控措施记录。 |
|  |  | 5、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
|  |  | 6、CEMS站房内无温湿度计、无稳压电源、无UPS不间断电源。 |
|  |  | 7、现场只有一种浓度标气，未按标准配备高中低三种不同浓度标气。 |
|  |  | 8、未发现手工比对校验记录，未通高中低标气并记录示值误差和响应时间。 |
|  |  | 9、现场查看历史数据，发现10月5日、11月8日、11月9日等各时间段均有存在异常超量程异常数据，但相关表单未对异常数据进行记录，未详细说明并分析原因。 |
|  |  | 10、发现企业在线设备还未进行环保验收，无验收报告。 |
|  |  | 11、备案信息表内公示过量空气系数不正确。 |
|  |  | 12、现场发现废气在线自动监测设备参数表上的量程信息和参数信息，和仪器标签上的量程信息均有不一致，都是手写更改。 |
|  |  | 13、发现现场标气相对扩展不确定度为3%，不满足HJ75-2017中不确定度不超过±2%的要求。 |
|  |  | 14、SO2、NOx通标情况不满足HJ75-2017标准。 |
| 4 | 连云港海赣科技有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少单位基本情况、监测点位及示意图、执行标准及限值、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证及质量控制等信息。 |
|  |  | 2、缺少一季度监测数据。 |
|  |  | 3、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
|  |  | 4、采样管线没有铺设桥架，采样管线存在U型弯。 |
|  |  | 5、站房没有配备温湿度计、稳压电源、UPS。 |
|  |  | 6、标气只配置高浓度，没有中、低浓度标气。 |
|  |  | 7、8月28日-10月29日巡检及校准维护周期超期，定期校验工作没有开展。 |
|  |  | 8、过滤器滤芯变色未更换，设备维护不到位，设备故障频繁，数采仪经常发生故障缺失数据，维护记录填写不全面。 |
|  |  | 9、全流程校准管路堵塞，无法开展全流程校准测试。 |
|  |  | 10、粉尘仪故障，11月15日更换备用粉尘仪，维护台账没有任何记录，也没有向环保部门备案申请，涉嫌故意拆除在线设施。 |
| 5 | 江苏新海石化有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法、质量保证与质量控制内容不具体，没有针对性。 |
|  |  | 2、监测方案中缺少雨水监测点位、部分监测项目未使用现行有效的标准方法。 |
|  |  | 3、COD、硫化物等监测方法不符合要求。 |
|  |  | 4、企业自测实验室存在监测互相干扰的情况。 |
|  |  | 5、未见仪器检验/校准记录、未见仪器使用记录。 |
|  |  | 6、采样记录内容不完整、原始记录不规范、质控措施记录不完整。 |
|  |  | 7、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开委托第三方监测的月度或季度监测数据、废水监测结果未按规定要求公开。 |
|  |  | 8、伴热管在氮氧化物转化器接头和加热盒接头处有裸露没有做保温措施，烟气会产生冷凝影响数据测量。 |
|  |  | 9、烟气温度长期故障未维修，1月2日-3月9日烟气温度一直故障数据满量程，温度数据为400℃。温度故障期间导致烟气流量从190000m³/h变为90000m³/h，污染物排放量严重失真不符合工况实际排放量。 |
|  |  | 10、流速计长期故障未及时维修，2月25日-3月7日流速值为17.39m/s。 |
|  |  | 11、通往采样平台为直爬梯，高度约50米左右，不符合规范要求。 |
|  |  | 12、监测站房没有配备稳压电源、UPS。 |
|  |  | 13、维护台账记录不健全，记录内容不完整，表单没有逻辑关联性。 |
|  |  | 14、仪表校准长期超期，最大间隔超过一个月，校准记录填写不规范，漂移误差计算错误。 |
|  |  | 15、校验工作缺失没有开展。 |
|  |  | 16、易耗品更换记录不全，与实际维护工作不符合。 |
|  |  | 17、设备故障较多，异常数据未做记录分析，维护管理制度严重失真。 |
| 6 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 1、现场无灭火器 ，存在安全隐患。 |
|  |  | 2、（2021年7月12日到2021年7月22日）（2021年8月18日到2021年8月27日）巡检存在超期，未按标准巡检周期进行设备巡检维护。 |
|  |  | 3、该站点运维期间未进行流速校准工作。 |
|  |  | 4、11月2日运维人员未进行烟尘校验工作但是在巡检表单中是否进行系统校验一栏勾选了‘是’，运维记录失真。 |
|  |  | 5、站房内存在过期的标气，存在涉嫌使用过期标气风险。 |
|  |  | 6、备案信息表内公示过量空气系数不正确。 |
|  |  | 7、发现企业在线设备还未进行环保验收，无验收报告。 |
|  |  | 8、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法、质量保证与质量控制、监测点位示意图不完整。 |
|  |  | 9、监测方案中缺少土壤、地下水和噪声监测内容。 |
|  |  | 10、未对地下水开展监测。 |
|  |  | 11、第三方出具的监测报告未写明具体的监测时间。 |
|  |  | 12、监测信息公开不及时，只公开了一季度监测信息。 |
| 7 | 连云港中港精细化工有限公司 | 1、检验记录表单中响应时间填写不规范。 |
|  |  | 2、氧气测量值波动较大，氧气仪表未做定期校准。 |
|  |  | 3、采样探头连接处伴热管部分管路未加热，影响数据测量。 |
|  |  | 4、水质没有安装自动采样单元。 |
|  |  | 5、站房面积偏小不满足大于15m³的规范要求，站房没有配备温湿度计，没有给排水设施。 |
|  |  | 6、巡检、校准均存在超期，校准一个月做一次不符合规范要求。 |
|  |  | 7、设备故障较多，11月2日-11月12日COD故障数据定值，设备故障后没有及时维护。 |
|  |  | 8、设备故障较多，11月5日-11月12日氨氮故障数据定值，设备故障后没有及时维护。 |
|  |  | 9、异常数据没有记录分析。 |
|  |  | 10、COD和氨氮与数采仪通过模拟量通讯传输数据，数据误差较大。 |
|  |  | 11、监测方案内容不完整，监测点位及示意图、监测指标、监测执行标准及其限值、监测分析方法和仪器不规范、质量保证与质量控制内容不具体，没有针对性。 |
|  |  | 12、监测方案缺少噪声监测内容。 |
|  |  | 13、未对9月份雨水、10月份废水开展监测。 |
|  |  | 14、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
| 8 | 灌云亚东新型建材厂 | 1、设备数据异常（烟气压力、氮氧化物数据为0），故障未维护且现场设备异常数据记录不全,设备维护不到位。 |
|  |  | 2、现场标气更换未做易耗品更换记录，维护工作不到位。 |
|  |  | 3、CEMS巡检存在超期（9月29-10月14日），且从2021年10月18日至今（2021年11月19日）期间无任何运维记录，未按标准巡检周期进行设备巡检维护。 |
|  |  | 4、现场CEMS校准超期且长时间未展开，容易造成CEMSC测量数据偏差，设备维护不到位。 |
|  |  | 5、通往平台直爬梯高度超过2米以上，不符合规范。 |
|  |  | 6、CEMS站房内无温度计、灭火设备、UPS电源。 |
|  |  | 7、现场只有一种浓度标气，未按要求配置低、中、高量程标气。 |
|  |  | 8、二级过滤器、滤芯污染、进水，未及时进行清理、更换，从而导致CEMS设备故障频繁，设备维护不到位。 |
|  |  | 9、无设备密码，记录无法查看，现场记录不全。 |
|  |  | 10、存在私自更换CEMS在线系统且现场未提供出CEMS仪器的安装、调试及验收报告等相关材料，维护台账没有任何记录，也没有向环保部门备案申请，涉嫌故意拆除在线设施。 |
|  |  | 11、现场所有设备数据均不是一次仪表进数采仪的都是有工控机上传。 |
|  |  | 12、无自行监测方案。 |
|  |  | 13、废气排口、雨水排口未进行规范化整治。 |
|  |  | 14、未对雨水排口开展监测。 |
|  |  | 15、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
| 9 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法和质量保证与质量控制，监测点位示意图不规范。 |
|  |  | 2、监测方案中没有土壤和地下水监测内容、执行的排放标准不统一、部分监测指标方法选择不规范。 |
|  |  | 3、排污口未设置规范化标识。 |
|  |  | 4、生活污水排口监测缺少监测频次、地下水监测缺少监测指标。 |
|  |  | 5、排污单位手工自测中，存在测试项目相互干扰的情况。 |
|  |  | 6、提供不出仪器校验/校准记录、原始采样记录不完整、样品分析记录不规范、无质控措施记录。 |
|  |  | 7、缺少2020年污染源监测年度报告。 |
|  |  | 8、故障未写巡检，表单关联性缺失。 |
|  |  | 9、现场CEMS冷凝器温度为1°，不符合所要求的2°~6°标准。 |
|  |  | 10、更换标气表单上浓度未填写，记录缺失。 |
|  |  | 11、巡检、校准均存在超期，规范为7天一次。 |
| 10 | 灌南宏耀环保能源有限公司 | 1、企业监测站房内公示参数缺失，缺少烟道截面积显示，不符合要求，运维人员应参照《污染源自动监控设施登记备案表》规范填写，重新备案。 |
|  |  | 2、2021年10月8日，工控机数据记录有段时间数据记录为零，应为异常数据，但表单未查到异常数据记录。 |
|  |  | 3、排口站房CEMS零气内通标时SO2（0mg/m3测6mg/m3）存在超过±2.5%误差，容易造成企业数据虚假超标,设备维护不到位。 |
|  |  | 4、现场烟尘校验工作未展开，但在系统校验一栏勾选了是，运维记录填写不规范。 |
|  |  | 5、全程标定时SO2标定数据与现场标气误差超过±5%（标气值88.6mg/m3通标值112mg/m3），容易造成企业SO2数据虚高从而造成数据超标，设备维护不到位。 |
|  |  | 6、内部标定时SO2标定数据与现场标气误差超过±2.5%（标气值88.6mg/m3，通标值103mg/m3），容易造成企业SO2数据虚高从而造成数据超标，设备维护不到位。不符合（HJ75-2017）标准要求的±2.5%以内。 |
|  |  | 7、一号入口CEMS内的NOx转换器未开，氮氧化物测量值偏低。 |
|  |  | 8、运维记录本未按最新标准要求更换。 |
|  |  | 9、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法和质量保证与质量控制。 |
|  |  | 10、监测方案中，执行的排放标准不一致。 |
|  |  | 11、排污口未设置规范化标识。 |
| 11 | 连云港金泉皮业有限公司 | 1、监测方案中监测点位示意图不清晰。 |
|  |  | 2、未对第三季度厂界颗粒物开展监测，2、3月份未开展监测（处于停产状态，但未在平台进行备案说明）。 |
|  |  | 3、总氮监测频次不满足要求。 |
|  |  | 4、依托自身力量开展监测中，无采样、质控人员，无技术培训考核，分析方法不满足方法标准要求，仪器设备无标识、未校准，没有原始采样记录，原始记录不规范，无控制措施。 |
|  |  | 5、未对未开展自行监测的原因进行说明，自动监测信息公开不完整，无2020年污染源监测年度报告。 |
|  |  | 6、无自动采样单元。 |
|  |  | 7、站房内无灭火器。 |
|  |  | 8、巡检周期超过7天（2021年8月9日到8月17日、2021年7月9日到7月17日）. |
|  |  | 9、11月21日，氨氮更换标液未记录，记录缺失。 |
|  |  | 10、11月11日，巡检单物品更换记录与故障记录表更换不一致，记录不规范。 |
|  |  | 11、COD设备废液桶内废液已满，废液流淌在地上，未进行对废液妥善处理。 |
|  |  | 12、设备无自动核查功能。 |
|  |  | 13、校准周期不满足HJ355规定的不得超过7天的要求。 |
|  |  | 14、设备采样回水管破裂，污水渗漏。 |
|  |  | 15、磁流量计现场无检定证书,无法查看是否在有效期内。 |
|  |  | 16、pH计未做过校准、清洗。 |
| 12 | 江苏新海发电有限公司 | 1、监测方案内容不完整，缺少采样和样品保存方法、监测分析仪器和质量保证与质量控制、监测点位及示意图不完整。 |
|  |  | 2、监测方案中缺少地下水、噪声监测点位。 |
|  |  | 3、一季度无组织废气缺测非甲烷总烃。 |
|  |  | 4、委托的第三方出具的监测报告中，有3份未加盖CMA章、部分监测方法与方案不一致。 |
|  |  | 5、采样管超过70米。 |
|  |  | 6、SO2标准气体高量程低于80%，不满足规范要求80%到100%之间。 |
|  |  | 7、温湿度计未校验。 |
|  |  | 8、粉尘仪更换滤芯，巡检表单只勾选空气过滤器，未勾选数据状态。 |
|  |  | 9、校准、校验数据为仪器瞬时值，与工控10分钟值存在偏差，校准数据无法对比。 |
|  |  | 10、16#炉3月更换分析仪无换回记录，后解释为更换仪器内部光源，记录需详细。 |
|  |  | 11、仪器传输为模拟量。 |
| 13 | 光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂 | 1、现场有自动采样器未安装,无法进行采集瞬时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测。 |
|  |  | 2、存在超期巡检（9.16-9.24），未按标准巡检周期进行设备巡检维护。 |
|  |  | 3、公示卡存在手写涂改情况。 |
|  |  | 4、标准样品无配置人、配置日期，记录缺失 |
|  |  | 5、自动核查功能未开启，无法进行定时标样核查。 |
|  |  | 6、电磁流量计现场没看到检定证书是否在有效期内，流量准确性无法确定。 |
|  |  | 7、水温每月未现场比对一次。 |
|  |  | 8、监测方案内容较简略，监测点位示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制不规范。 |
|  |  | 9、排污单位手工自测中，原始采样记录不完整、样品分析记录不规范、质控措施记录不完整。 |
|  |  | 10、自行监测信息公开不完整，缺少噪声、废气的监测结果，缺少进水口监测点位及监测数据，公开的部分数值与报告不一致。 |
|  |  | 11、缺少2020年污染源监测年度报告。 |
| 14 | 连云港润众制药有限公司 | 1、UPS现场未安装，不符合固定污染源烟气排放连续监测系统监测站房要求。 |
|  |  | 2、现场只有一种高浓度标气，缺少中、低量程标气。 |
|  |  | 3、2021.10.13~2021.10.21巡检存在超期。 |
|  |  | 4、未按规范7d周期未进行定期校验。 |
|  |  | 5、现场标气更换未做易耗品更换记录，维护记录工作不到位。 |
|  |  | 6、无信息公示卡，不符合《污染源自动监控设施登记备案表》要求。 |
|  |  | 7、2021年11月26日，校准记录本上量程漂移数据误差计算错误，在线数据失真。 |
|  |  | 8、存在较多校验记录校验数据未计算及表单信息填写不完整，造成在线数据失真，运维严重失职。 |
|  |  | 9、监测方案中缺少采样和样品保存方法、监测点位不明确、质量保证与质量控制不规范。 |
|  |  | 10、污水排口自动监测项目公开不完全，未公开废气中非甲烷总烃监测数据。 |
| 15 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 1、UPS现场未安装。 |
|  |  | 2、现场标气浓度只有一种。 |
|  |  | 3、巡检、标定为半个月一次，不满足规范7天一次要求。 |
|  |  | 4、A区排口更换标气记录未写，记录缺失。 |
|  |  | 5、校准记录上误差计算错误。 |
|  |  | 6、现场标定THC数据偏差大。 |
|  |  | 7、监测方案缺少执行标准及限值、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、监测点位及示意图、质量保证及质量控制等内容。 |
|  |  | 8、监测方案中监测点位数量不全、部分指标监测频次不满足要求。 |
|  |  | 9、部分点位未开展监测。 |
|  |  | 10、未在江苏省排污单位自行监测信息发布平台公开监测信息。 |
| 16 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 1、监测方案中缺少监测分析方法和仪器、缺少部分监测指标和监测点位、样品采样和保存方法和质控措施不具体、缺少针对性。 |
|  |  | 2、自行监测结果公开不完整，自动监测数据未公开，手工监测数据只公开至2021年7月份，监测项目公开不完整。 |
|  |  | 3、废水自动监测现场无自动采样安装单元,无法进行采集瞬时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测。 |
|  |  | 4、PH计未做过校验、比对。 |
|  |  | 5、CEMS站房内无UPS电源，不符合监测系统监测站房要求。 |
|  |  | 6、2021年11月16日到2021年11月26日，设备巡检存在超期。 |
|  |  | 7、2021年6月10日到2021年7月6日，校准超期，设备维护不到位。 |
|  |  | 8、无标准气体更换记录，维护记录工作不到位。 |
|  |  | 9、11月26日，巡检记录有更换过滤器、O形圈，易耗品更换记录未填写，表单记录填写缺失。 |
|  |  | 10、设备无全流程，无法满足（HJ75-2017）规范所要求必须3个月全系统校准一次要求。 |
|  |  | 11、校前、校后测试值填写错误、漂移数据未进行计算、表内信息填写不完整，运维工作严重不规范。 |
|  |  | 12、校准数据工控机内未查到，与实际维护工作不符合，涉嫌虚假数据填写，零点未校准。 |
|  |  | 13、设备无温度、压力、流速显示，参数缺失。 |
| 17 | 连云港华乐合金集团有限公司 | 1、站房内无UPS、温湿度仪。 |
|  |  | 2、现场只有一种浓度标气，按标准应配备高中低三种不同浓度标气。 |
|  |  | 3、巡检、校准均存在超期，运维频次不满足规范。 |
|  |  | 4、校准记录本跨度零点漂移计算错误。 |
|  |  | 5、2021.9.25校准记录表上次校准值未填写，记录填写缺失。 |
|  |  | 6、监测方案内容不完整，缺少监测点位及示意图、执行标准及其限值、采样和样品保存方法，质控措施不具体，缺少雨水、土壤监测内容。 |
|  |  | 7、停产期间未开展监测，也未在自测平台提交说明。 |
|  |  | 8、部分监测指标信息公开不及时，烟尘公开结果与监测报告不一致。 |
| 18 | 丰益高分子材料（连云港）有限公司 | 1、监测方案中监测点位示意图、采样和样品保存方法不规范。 |
|  |  | 2、监测结果公开不完整，缺少雨水、噪声监测信息。 |
|  |  | 3、停产未开展监测，也未在系统中提交说明。 |
|  |  | 4、站房内无自动采样器，无法进行采集瞬时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测。 |
|  |  | 5、现场只配备高浓度标气，无中低浓度标气，不符合规范要求。 |
|  |  | 6、2021年10月13日到2021年10月22日，存在巡检周期超过7天，未按标准进行设备维护。 |
|  |  | 7、2021年11月26日校准测试值记录未写，表单记录不规范。 |
|  |  | 8、校准记录上流速无校准记录，未按标准进行设备维护。 |
|  |  | 9、2021年9月17日巡检表上有易耗品更换填写，而易耗品的详细记录表单内却无当日的任何更换记录，记录不一致。 |
| 19 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 1、监测方案中缺少采样和样品保存方法、执行标准及其限值，监测点位及示意图不规范、监测频次不明确，pH分析方法不正确，质控措施不具体。 |
|  |  | 2、自行监测方案未公开、手工监测只公开到2021年8月份，公开的点位、指标不全。 |
|  |  | 3、“双控”期间未监测，也未在系统中提交说明。 |
|  |  | 4、现场无自动采样器,无法进行采集瞬时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测。 |
|  |  | 5、站房内无温湿度仪，无法查看站房实时温度、湿度情况。 |
|  |  | 6、CEMS站房内无UPS电源，不符合监测系统监测站房要求。 |
|  |  | 7、无标准气体更换记录，记录缺失记录不规范。 |
|  |  | 8、流速未进行每月定期校准，存在校准超期，容易造成设备排放量监测数据偏差，设备维护不到位。 |
|  |  | 9、无信息公示卡，不符合《污染源自动监控设施登记备案表》要求。 |
|  |  | 10、设备无全流程，无法满足规范要求3个月定期全流程校准要求。 |
| 20 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 1、伴热管存在U形弯，容易产生积水，导致测量数据值偏小。 |
|  |  | 2、烟尘仪量程与信息公示卡、工控机上显示的量程不一致。 |
|  |  | 3、平台皮托管设备铭牌系数与工控机显示不一致。 |
|  |  | 4、NO全流程测试数据（79.57mg/m3）与标气（90.08mg/m3）误差较大。 |
|  |  | 5、监测方案缺少目录、监测点位示意图不规范、监测指标不完整。 |
|  |  | 6、 pH分析方法不正确。 |
|  |  | 7、排污单位手工自测中，采样人员与分析人员为同一人，样品采样记录不规范，非甲烷总烃采样频次不满足要求，石油类采样量不正确。 |
|  |  | 8、企业自测实验室存在监测互相干扰的情况。 |
|  |  | 9、自动监测指标公开不完整。 |

附件3

各县（区）排污单位自行监测信息完成情况统计表

| 序号 | 县（区） | 总企业数 | 已上传自测方案企业数 | 上传率（%） | 已填报自测数据企业数 | 填报率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市 | 147 | 29 | / | 26 | / |
| 2 | 东海县 | 190 | 32 | 16.8 | 34 | 17.9 |
| 3 | 灌云县 | 88 | 19 | 21.6 | 32 | 36.4 |
| 4 | 灌南县 | 127 | 57 | 44.9 | 53 | 41.7 |
| 5 | 赣榆区 | 181 | 44 | 24.3 | 36 | 19.9 |
| 6 | 海州区 | 70 | 13 | 18.6 | 17 | 24.2 |
| 7 | 连云区 | 37 | 12 | 32.4 | 13 | 35.1 |
| 8 | 连云港经济技术开发区 | 13 | 10 | 76.9 | 9 | 69.2 |
| 9 | 徐圩新区 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 |
|  | 合计 | 856 | 219 | 25.6 | 223 | 26.0 |

连云港市生态环境局办公室                            2022年1月24日印发